( druk UMiG Połaniec KIM-2006-05 )

OZ/342/2/2006									Połaniec 2006.09.08

(znak zamówienia)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

/ambulans sanitarny ,,P”( z homologacją pojazdu skompletowanego) z wyposażeniem medycznym w ilości 1 szt., kod wg klasyfikacji CPV 34.11.41.21-3/; Rok produkcji 2006; ambulans; wyposażenie i sprzęt

fabrycznie nowy.

Marka i model oferowanego ambulansu: ..........................................................................................................

Producent pojazdu bazowego: ...........................................................................................................................

Firma wykonująca zabudowę sanitarną: ............................................................................................................

Ambulans sanitarny  spełnia warunki określone  W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262), oraz  spełnia wymagania określone w normie PN EN  1789 ( w zakresie ambulansu typu A1) i PN EN 1865w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, a także posiada następujące wyposażenie i parametry:

| PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE (MINIMALNE) | TAK/ NIE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1. NADWOZIE |  |  |
| - typu „furgon” z izolacją termiczną i akustyczną ścian, częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu; |  |  |
| - przystosowany do przewozu 7 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach ( proszę podać dla ilu osób samochód ma homologację ) |  |  |
| - wysokość przedziału medycznego min. 1,6 m; |  |  |
| - długość przedziału medycznego min. 2,6 m; |  |  |
| - szerokość przedziału medycznego min. 1,7 m; |  |  |
| - szyby przedziału medycznego zmatowionego 2/3 wysokości |  |  |
| - drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki o min.180 stopni; |  |  |
| - drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z przesuwną szybą |  |  |
| - stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny; |  |  |
| - centralny zamek z funkcją blokady drzwi w czasie jazdy |  |  |
| - autoalarm; |  |  |
| - immobilizer |  |  |
| - elektrycznie podnoszone/opuszczane szyby boczne przednie |  |  |
| - poduszka powietrzna kierowcy |  |  |
| - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |
| - powłoka lakiernicza w kolorze białym |  |  |
| zgodność pojazdu z parametrami ambulansu typu „A1” wg normy PN-EN 1789 |  |  |
| 2. SILNIK |  |  |
| - z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa |  |  |
| - moc silnika min. 100 KM; |  |  |
| - moment obrotowy min. 260 Nm; |  |  |
| - pojemność silnika od 2400 do 2600cm3 |  |  |
| 3. ZAWIESZENIE |  |  |
| - niezależne zawieszenie przednie ze stabilizatorem osi przedniej, oraz podwójne wahacze |  |  |
| - gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni , stabilność i manewrowość w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego; |  |  |
| 4. Napęd |  |  |
| a. Manualna skrzynia biegów 6 biegów w przód i bieg wsteczny |  |  |
| b. napęd na koła przednie |  |  |
| c. rozmiar kół min 16” |  |  |
| 5. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| - ze wspomaganiem; |  |  |
| - hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi |  |  |
| - z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania; posiadający Układ wspomagania Nagłego Hamowania |  |  |
| 6. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| a. ze wspomaganiem; |  |  |
| b. regulacja fotela kierowcy w min. 3 płaszczyznach |  |  |
| 7. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| - ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik z dodatkową nagrzewnicą w przedziale medycznym z możliwością ustawienia temperatury termostatem oraz zaworem odcinającym obieg cieczy (podać markę, model , parametry) |  |  |
| - ogrzewanie postojowe - grzejnik elektryczny o mocy min 2000W zasilany z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem;(podać markę, model , parametry) |  |  |
| - wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca wymianę powietrza minimum 50 razy na godzinę(podać markę, model) |  |  |
| - dodatkowy niezależny od pracy oraz układu chłodzenia silnika system dogrzewania przedziału medycznego - ogrzewanie powietrzne z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę, model , parametry) |  |  |
| - Klimatyzacja dwuparownikowa z niezależną regulacją temperatury i siły nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |
| 8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| - alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o prądzie maksymalnym co najmniej 130A |  |  |
| - dodatkowy akumulator 100A z automatyczną ładowarką akumulatorową(podać markę, model ) wraz z separatorem obu akumulatorów , który uniemożliwi rozładowanie się akumulatora pojazdu bazowego; |  |  |
| - instalacja elektryczna 230 V (min 2 gniazda) umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie; |  |  |
| - układ zasilania zewnętrznego z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym; |  |  |
| - min 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych; |  |  |
| 9. OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |
| - zespolone urządzenie sygnalizacyjno – nagłaśniające - belka świetlna koloru niebieskiego z lampami wyładowczymi, belka zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadania komunikatu głosem (podać markę, model) |  |  |
| - 2 niebieskie lampy pulsacyjne na wysokości pasa przedniego |  |  |
| - lampa niebieska typu stroboskopowego zamontowana w tylnej części dachu; |  |  |
| - światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu; |  |  |
| - oznakowanie ambulansu zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym, pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości podziału nadwozia, pas barwy czerwonej pod niebieskim, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu; krzyż św. Andrzeja na bokach i drzwiach pojazdu dodatkowo napis w górnej części PRZYCHODNIA ZDROWIA POŁANIEC |  |  |
| 10. OGUMIENIE |  |  |
| a. dodatkowe ogumienie zimowe 4 szt + felgi stalowe 4 szt |  |  |
| 11. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - światło rozproszone typu jarzeniowego umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego (min 4 punktów świetlnych) zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego; |  |  |
| - min 1 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie , umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta; |  |  |
| 12. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY i JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| - kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą stałą z systemem szafek oraz przesuwnym oknem umożliwiającym komunikację; |  |  |
| - na przegrodzie ława do przewozu 1 osoby w pozycji siedzącej ; na prawej ścianie miejsca siedzące dla min. 3 osób ( w tym min. 1 fotel obrotowy); wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| - na ścianie bocznej zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowej i innego sprzętu |  |  |
| - ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne; |  |  |
| - podłoga: - warstwowa o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudowa ścian; - wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy głównych |  |  |
| - sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min 2 szt) |  |  |
| - zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia; |  |  |
| - centralna instalacja tlenowa z min 1 punktem poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, 1 szt. butli tlenowej 10l z reduktorem o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi; |  |  |
| - miejsce na mocowanie krzesełka kardiologicznego i noszy podbierakowych |  |  |
| - stół medyczny pod nosze główne z przesuwem bocznym (do osi pojazdu) (podać markę, model oraz załączyć folder); |  |  |
| - miejsce mocowania respiratora, EKG, defibrylatora umożliwiające korzystanie z nich w czasie jazdy; |  |  |
| - szyna do mocowania sprzętu na ścianie bocznej typu „Modura” dł. min. 50 cm |  |  |
| 12.1 DEFIBRYLATOR POŁAUTOMATYCZNY z możliwością obserwacji EKG (podać markę, model oraz załączyć folder): |  |  |
| - zasilanie bateryjne, w komplecie wymienny pakiet baterii |  |  |
| - czas pracy z 1 pakietem baterii: min 300 defibrylacji z max. Energią; min 12 godz monitorowania EKG |  |  |
| - torba transportowa na defibrylator i akcesoria; |  |  |
| - czas przydatności baterii min 4,5 roku |  |  |
| - ciężar aparatu max 3,5 kg |  |  |
| - defibrylacja półautomatyczna i ręczna |  |  |
| - dwufazowa fala defibrylacji, energia max min 200 J |  |  |
| - komunikaty głosowe i tekstowe w jęz. polskim |  |  |
| - możliwość programowania poziomów energii defibrylacji |  |  |
| - defibrylacja przy pomocy elektrod naklejanych na klatkę piersiową |  |  |
| - możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci; automatyczne przystosowanie poziomów energii po podłączeniu elektrod pediatrycznych |  |  |
| - ekran LCD, wyświetlanie komunikatów testowych i krzywej EKG na ekranie |  |  |
| - monitorowanie EKG z min 1 odprowadzenia; w komplecie kabel EKG 3 odprowadzeniowy |  |  |
| - alarm VF/VT |  |  |
| - wyświetlanie liczby wstrząsów |  |  |
| - kontrola głębokości i częstości ucisków klatki piersiowej podczas zew. Masażu serca – wbudowany metronom i wskaźnik głębokości ucisków |  |  |
| - funkcja codziennego automatycznego testu |  |  |
| - pamięć wew. Z możliwością rejestracji min 4 raportów z interpretacji/ min 6 godz. Zapisu EKG |  |  |
| - transmisja danych do komputera łączem IRDA; w kpl. Oprogramowanie do komputera |  |  |
| - komplet elektrod dla dorosłych |  |  |
| - tem pracy od 0 do 50 C |  |  |
| - zabezpieczenie obudowy przed działaniem wody i kurzu – min.klasa IP 55 |  |  |
| - certyfikat CE, deklaracja zgodności CE |  |  |
| - instrukcja obsługi w jęz. polskim |  |  |
| - urządzenie kompletne z zestawem mocującym |  |  |
| - okres gwarancji min. 60 miesięcy |  |  |
| 12.2 APARAT EKG z transmisją danych na fax (podać markę, model oraz załączyć folder): |  |  |
| a. Elektrokardiograf z zapisem 12 odprowadzeń EKG 3,6,12-kanałowy. Prędkość zapisu 25, 50 mm/s |  |  |
| b. Łatwa intuicyjna obsługa – typowe badania przy pomocy jednego przycisku; analiza i interpretacja danych |  |  |
| c. Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe (przy w pełni naładowanym akumulatorze możliwość wykonania minimum 40 zapisów EKG w trybie AUTO lub 40 minut zapisu ciągłego). Akumulator bezobsługowy bez ujemnego efektu pamięci. |  |  |
| d. Zapis na papierze o szerokości minimum 110 mm z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania |  |  |
| e. Wewnętrzny ekran graficzny – sześciokanałowy do podglądu sygnału EKG |  |  |
| f. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów |  |  |
| g. Obwody wejściowe w klasie CF odporne na impuls defibrylujący |  |  |
| h. Regulacja wzmocnienia zapisu: 2,5-20 mm/mV |  |  |
| i. Pasmo przenoszenia sygnału EKG: 0,05-150 Hz. Cyfrowe filtry sygnału EKG programowane: 0,05-0,15-0,5 oraz 40-100-150Hz (podać) |  |  |
| j. Duża odporność na zakłócenia CMRR>110 dB (podać) |  |  |
| k. Cyfrowa eliminacja zakłóceń sieciowych |  |  |
| l. Cyfrowa eliminacja pływania linii izoelektrycznych |  |  |
| m. Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem |  |  |
| n. Duża częstotliwość próbkowania sygnału umożliwiająca rejestrację impulsów stymulatora serca (podać wartość częstotliwości próbkowania) |  |  |
| o. Automatyczne pomiary parametrów amplitudowo-czasowych zespołów QRS |  |  |
| p. Pamięć przebiegów EKG pozwalająca na wykonanie kopii bieżącego zapisu EKG |  |  |
| q. Trwały, ergonomicznie ukształtowany kabel pacjenta ułatwiający wykonanie badania |  |  |
| r. urządzenie kompletne z zestawem mocującym |  |  |
| s. Masa aparatu maksimum 3 kg |  |  |
| t. Interfejs komunikacyjny RS 232 |  |  |
| u. Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| w. Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
| x. Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego |  |  |
| y. W okresie gwarancji 3 naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych powodują wymianę podzespołu na nowy |  |  |
| z. Szkolenie personelu |  |  |
| 12.3KOŁNIERZ REGULOWANY DLA DZIECI -szt. 2; (podać markę, model oraz załączyć folder): |  |  |
| - Jednoczęściowy, wykonany z polietylenu; część podtrzymująca brodę odkładana |  |  |
| - możliwość ustawienia min12 różnych szerokości kołnierza |  |  |
| - wewnętrzny wkład z gąbki nieprzepuszczalny i odporny na zabrudzenia |  |  |
| - posiadający otwór na wys. krtani umożliwiający sprawdzenie tętna; |  |  |
| 12.4 KOŁNIERZ REGULOWANY DLA DOROSŁYCH –szt. 2; (podać markę, model oraz załączyć folder): |  |  |
| - Jednoczęściowy, wykonany z polietylenu; część podtrzymująca brodę odkładana |  |  |
| - możliwość ustawienia min 16 różnych szerokości kołnierza |  |  |
| - wewnętrzny wkład z gąbki nieprzepuszczalny i odporny na zabrudzenia |  |  |
| - posiadający otwór na wys. krtani umożliwiający sprawdzenie tętna; |  |  |
| 12.5 WALIZKA REANIMACYJNA – PUSTA |  |  |
| - walizka posiadająca wewnętrzne przegrody ułatwiające segregację materiałów oraz taśmy mocujące zabezpieczające przechowywane przedmioty przed wypadnięciem |  |  |
| - wykonana z blachy aluminiowej ze wzmocnionymi narożnikami; |  |  |
| - oznaczenia i symbole zewnętrzne w kolorach odblaskowych |  |  |
| 12.6 ZESTAW UNIERUCHAMIAJĄCY |  |  |
| - Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości |  |  |
| - Przepuszczająca promienie X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG |  |  |
| - Gładka płaska powierzchnia leża pacjenta |  |  |
| - Ścięty koniec od strony nóg umożliwiający pracę w ciasnych przestrzeniach |  |  |
| - Min 16 otworów / uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski i zdystansowanych od podłoża |  |  |
| - Min 10 punktów mocujących pasy zabezpieczające |  |  |
| - Długość deski w zakresie 183-198 cm |  |  |
| - Szerokość deski w zakresie 45-50 cm |  |  |
| - Podkładka pod głowę wyposażona po każdej stronie w min 4 punkty mocowania pasków stabilizujących głowę oraz system pasków mocujących do deski |  |  |
| - Demontowalne stabilizatory boczne klockowe głowy z otworami na uszy |  |  |
| - 2 paski mocujące głowę |  |  |
| - Mocowanie unieruchomienia zapewniające płaską gładką powierzchnię spodu deski |  |  |
| - Pasy zabezpieczające min 3 sztuki |  |  |
| - Pasy dwuczęściowe z regulacją długości |  |  |
| - Metalowe klamry spinające |  |  |
| - Mocowane do deski za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków |  |  |
| - Waga maks 8 kg |  |  |
| - Obciążenie dopuszczalne min 150 kg |  |  |
| - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty ) |  |  |
| - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski – załączyć wykaz punktów serwisowych |  |  |
| - Okres gwarancji 24 miesiące |  |  |
| 13. OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |  |
| - reflektory zewnętrzne ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączenia zarówno z kabiny kierowcy jak przedziału medycznego; |  |  |
| 14. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |
| - sygnał dźwiękowy modulowany z możliwością podawania komunikatów głosem |  |  |
| 15. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| - kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego; - wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; - wmontowana dachowa antena radiotelefonu |  |  |
| 16. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| - urządzenie do wybijania szyb; |  |  |
| - dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym; |  |  |
| - kosz na śmieci; |  |  |
| - nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa; |  |  |
| 17. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 17.1 NOSZE GŁÓWNE: |  |  |
| - NOSZE GŁÓWNE wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym muszą posiadać parametry minimalne: a)twardą płytę do prowadzenia reanimacji na całej ich długości, b) o konstrukcji potrójnie łamane z możliwością ustawienie pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, c) z płynną regulacją kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90º, d) nosze w części pod głową pacjenta muszą posiadać możliwość odgięcia głowy do tyłu i przygięcia głowy do klatki piersiowej e) komplet pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio na ramy noszy + uprząż pediatryczna f) konstrukcja noszy musi umożliwić wprowadzenie ich na transport przodem lub tyłem do kierunku jazdy, g) cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu, materac musi umożliwić wykonanie dezynfekcji, h) składany statyw do podwieszenia kroplówek, i) nosze oraz transporter muszą posiadać wyraźnie i trwale oznakowane, najlepiej symbolami graficznymi elementy noszy związane z ich obsługą j) kompletne nosze muszą posiadać Deklaracje zgodności CE (załączyć do oferty) podać wagę noszy oraz markę i model - załączyć folder k) gwarancja min 24 miesiące |  |  |
| 17.2 TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY pod nosze główne o następujących parametrach min.: a) z systemem mocowania transportera do lawety umożliwiającym montaż zestawu w ambulansie (zgodny z wymogami normy PN EN 1789), b) konstrukcja elementu łączącego nosze z transporterem musi umożliwić zapięcie noszy głową lub nogami w kierunku jazdy, c) z regulacją wysokości w min 6 poziomach, d) z możliwością ustawienia pozycji Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia, e) z 4 kółka jezdnymi z czego min 2 obrotowe wyposażone w hamulce, f) obciążenie dopuszczalne min. 180 kg, g) waga noszy z transportem ma wynosić maksimum 51 kg (podać wagę) h) zestaw transportowy ( nosze, transporter, mocowanie) ma posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1789 (załączyć do oferty Deklarację Zgodności ) i) zestaw transportowy (nosze, transporter, mocowanie ) ma posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1865 (załączyć do oferty Deklarację Zgodności ) j) kompletny transporter musi posiadać Deklaracje Zgodności CE (załączyć do oferty ) Podać markę i model załączyć folder. |  |  |
| 18. GWARANCJA: |  |  |
| - na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów - na lakier min. 36 miesięcy - na perforację nadwozia min. 72 miesiące - na przedział medyczny min. 24 miesiące |  |  |
| - Ważne świadectwo homologacji na pojazd kompletny i skompletowany w Polsce – pełne świadectwa dołączyć do oferty; |  |  |
| - szkolenie bezpośrednich użytkowników |  |  |